存在问题实验室清单：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **房间号** | **问题清单** |
| 1 | 20#511 | 1.实验室无人门未关，纸箱大量堆积。 |
| 2 | **20#509** | **1.管制品试剂柜未上锁。** |
| 3 | **20#423** | **1.抽查的管制类药品账实不符（乙醚）；** |
| 4 | 20#409 | 1. 实验室地面放大桶乙醇且无标识； 2. 一个氧气瓶无状态标识。 |
| 5 | **20#164** | **1.易制爆试剂硝酸锌未上双锁保存，领用台账未记录。** |
| 6 | **20#115** | **1.3个钢瓶无状态标识；**  **2.生活垃圾、实验垃圾混放；**  **3.抽查的管制类药品账实不符（盐酸），台账记录不规范，发货人、领用人一样；**  **4.非易制毒易制爆试剂记录在易制毒易制爆台账上。（HF、氨水等）** |
| 7 | 20#112 | 1.废旧易制爆试剂双氧水处理后未销账。 |
| 8 | **20#104** | 1. **实验室无人门未关，空调开；** 2. **放丙酮的试剂柜锁未锁。** |
| 9 | 20#109 | 1.1个废液桶无危废标签；  2.1个大桶试剂无标识。 |
| 10 | 19#510 | 1. 废液桶无危废标签； 2. 烘箱上放试剂。 |
| 11 | 19#509 | 1.1个试剂瓶无标签。 |
| 12 | 19#507 | 1. 钢瓶未固定好； 2. 4个钢瓶无状态标识； 3. 去离子水桶无标签。 |
| 13 | **19#505** | 1. **硼氢化钠等易制爆试剂未放入试剂柜双锁保管；** 2. **废液桶无危废标签，废液存放不规范，倾倒废液后废液桶未盖盖子。** |